# DebugToolSet 高速示波器通信协议规范

版本: 1.0
适用对象: FPGA / MCU 下位机固件研发团队
应用场景: 高速、实时多通道波形数据传输 (支持 230kSPS+ 采样率)

## 1. 协议概述

为了在单通道 4Mbps、满载达 16Mbps 的极高带宽场景下实现极限帧率渲染，上位机完全舍弃了字符串文本解析 (如 CSV)。下位机 (FPGA/MCU) 必须按照以下紧凑的二进制同步帧格式向物理层 (USBTMC、高速 USB Bulk 或 以太网网口) 吐出数据。

本协议不仅支持最高 4 个高速模拟通道，还支持 MSO (Mixed Signal Oscilloscope 混合信号示波器) 模式，新增了一个 32-bit 逻辑分析数字通道。该通道的数据可以供上位机任意分拆并解析各种数字协议 (I2C, SPI, UART, CAN 等)。

本协议的特点是零转换开销，上位机读取到字节流后将直接映射为内存数组交由 GPU 渲染。

## 2. 数据帧结构

每次采样的全通道数据被打包为一个数据帧。下位机需持续不断地发送此类数据帧。

| 偏移量 (Byte) | 长度 (Bytes) | 字段名称 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | SYNC_1 | uint8 | 固定帧头 1：0xAA |
| 1 | 1 | SYNC_2 | uint8 | 固定帧头 2：0x55 |
| 2 | 1 | CH_MASK | uint8 | 通道使能掩码 (位图)。Bit0-3 代表模拟通道，Bit4 代表数字通道。 |
| 3 | 2 | ANALOG_DATA_1 | uint16 | 掩码中第一个被使能的模拟通道采样值 (12-bit ADC 值补零，小端序) |
| … | … | … | … | 依此类推排布其他开启的模拟通道 (每个 2 字节) |
| 变长 | 4 | DIGITAL_DATA | uint32 | 32-bit 数字逻辑通道采样值 (仅当 Bit 4 为 1 时存在，位于所有模拟通道之后) |

单帧总长度 = 3 + (M × 2) + (D × 4) 字节。其中 M 为模拟通道开启数，D 为数字通道开启数 (0 或 1)。

## 3. 详细字段说明

### 3.1 帧头 (SYNC_1, SYNC_2)

必须严格为 0xAA (170) 和 0x55 (85)。上位机状态机依靠连续出现这两个字节来锁定帧的起始位置。

### 3.2 通道使能掩码 (CH_MASK)

为了最大化节省带宽，协议采用位图 (Bitmap) 的方式动态指示当前帧包含了哪些通道的数据。 - Bit 0 (最低位): 模拟通道 1 (CH1, 2字节) - Bit 1: 模拟通道 2 (CH2, 2字节) - Bit 2: 模拟通道 3 (CH3, 2字节) - Bit 3: 模拟通道 4 (CH4, 2字节) - Bit 4: 数字逻辑通道 (MSO, 32-bit/4字节) - Bit 5 ~ 7: 保留，填 0

规则： - 如果某位置 1，则代表后续的负载中存在该通道的数据；置 0 则不存在。 - 负载顺序：优先排布所有开启的模拟通道 (从小到大 CH1->CH4)，最后附加 32-bit 的数字通道负载。 - 掩码不能为 0x00。

### 3.3 数据负载 (DATA)

模拟通道：因为 ADC 是 12-bit，为了保证总线字节对齐和解析效率，请将 12-bit 数据扩展为 16-bit 发送 (uint16 无符号整数)，也就是将高 4 位补零（例如 ADC 满量程 4095，对应十六进制 0x0FFF）。 数字通道：直接发送 32 个引脚的逻辑状态，打包为 uint32。下位机可以将 4 个 8-bit 的 Port (A/B/C/D) 直接拼接。上位机收到后，用户可随意拆解并分配给 I2C/SPI 等协议解码器。 所有数据字节序必须为 小端序 (Little-Endian)。即低字节在先，高字节在后。

## 4. 数据发送示例

以下展示三种不同的通道开关状态下，FPGA 应该如何构造并发送数据帧。 (注：以下所有数据负载均已转换为小端序，即低字节在前)

### 示例 1：部分通道开启 (例如只开 CH1 和 CH3)

- 通道 1 (CH1): 采集值 2048 (十六进制 0x0800，小端序 00 08)

- 通道 3 (CH3): 采集值 4095 (十六进制 0x0FFF，小端序 FF 0F)

- 通道 2 和 4: 被关闭，不传输

- 掩码计算: Bit0(CH1)=1, Bit2(CH3)=1，二进制为 0000 0101，即 0x05。

完整帧字节流 (Hex):

AA 55 05 00 08 FF 0F

| AA | 55 | 05 | 00 08 | FF 0F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧头1 | 帧头2 | 掩码(CH1,3) | CH1数据 | CH3数据 |

### 示例 2：单通道极速模式 (例如只开 CH2)

为了把所有带宽都给一个通道以追求极限采样率，用户只打开了 CH2。 - 通道 2 (CH2): 采集值 10 (十六进制 0x000A，小端序 0A 00) - 掩码计算: Bit1(CH2)=1，二进制为 0000 0010，即 0x02。

完整帧字节流 (Hex):

AA 55 02 0A 00

| AA | 55 | 02 | 0A 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 帧头1 | 帧头2 | 掩码(CH2) | CH2数据 |

### 示例 3：4 通道全开满载模式

- CH1: 0x0111 (小端 11 01)

- CH2: 0x0222 (小端 22 02)

- CH3: 0x0333 (小端 33 03)

- CH4: 0x0444 (小端 44 04)

- 数字通道: 关闭

- 掩码计算: 4个模拟通道全开，二进制为 0000 1111，即 0x0F。

完整帧字节流 (Hex):

AA 55 0F 11 01 22 02 33 03 44 04

| AA | 55 | 0F | 11 01 | 22 02 | 33 03 | 44 04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧头1 | 帧头2 | 掩码(全模拟) | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 |

### 示例 4：MSO 混合信号模式 (模拟 CH1 + 32-bit 数字)

在进行总线协议调试时，用户可能需要同时抓取 1 路模拟电压（看信号质量）和 32 路数字逻辑。 - 模拟 CH1: 采集值 2048 (十六进制 0x0800，小端 00 08) - 数字通道 (MSO): 例如数字引脚状态为 0xDEADBEEF (小端序 EF BE AD DE) - 掩码计算: Bit0(模拟CH1)=1, Bit4(数字MSO)=1，二进制为 0001 0001，即 0x11。

完整帧字节流 (Hex):

AA 55 11 00 08 EF BE AD DE

| AA | 55 | 11 | 00 08 | EF BE AD DE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧头1 | 帧头2 | 掩码(CH1+数字) | CH1 模拟数据 | 32-bit 数字状态 |

## 5. 性能与物理层建议

- 物理层选择：由于 4 通道并发的理论带宽达到了 16Mbps（约 2MB/s），传统的低速虚拟串口已无法满足需求。强烈建议底层采用 千兆网口 (TCP/UDP) 或者 USBTMC / USB 2.0 High-Speed (通过 FT232H / CH347 等芯片的 Bulk 传输)。

- 无额外校验：在 USB 或以太网环境下，底层物理协议（MAC层或USB协议）已保证了极高的无误码率。为了榨干上位机 CPU 和 FPGA 逻辑资源的性能，本应用层协议不加额外的 CRC 或累加和校验。

- 批量发送 (Batching)：极其重要！ FPGA 端务必使用 FIFO 缓存，将成百上千个数据帧拼接成一个大的连续字节流（例如每次发送 1KB - 4KB），一次性打包发给网口或 USB 芯片。不要一个帧发一次硬件中断，这会严重拖垮 PC 端的系统调用和 USB/网络栈！

## 6. 控制指令与状态协议 (Control Protocol)

为了追求极致的性能和嵌入式端的解析效率，所有的控制指令与状态参数（双向交互）将完全摒弃文本，采用纯二进制格式，并复用原有的二进制帧头。通过在第三个字节（原 CH_MASK）赋予特定值来区分方向和指令类型。

### 6.1 控制帧格式定义

当第三个字节（CMD_MASK）为特定控制标识时，状态机将进入控制帧解析模式。 - 0x80: 表示 上位机到下位机 (Host to Device) 的控制指令下发。 - 0x40: 表示 下位机到上位机 (Device to Host) 的命令响应与状态上报。 - 0x20: 表示 下位机到上位机 (Device to Host) 的特殊数据块上报（有别于普通的高速连续波形流）。

这些值（二进制的 Bit 7、Bit 6、Bit 5 被置位）完美避开了普通波形数据帧（仅使用 Bit 0-4，最大值为 0x1F）的掩码范围。

| 偏移量 (Byte) | 长度 (Bytes) | 字段名称 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | SYNC_1 | uint8 | 固定帧头 1：0xAA |
| 1 | 1 | SYNC_2 | uint8 | 固定帧头 2：0x55 |
| 2 | 1 | CMD_MASK | uint8 | 帧类型标识：0x80, 0x40, 或 0x20 |
| 3 | 1 | CMD_ID | uint8 | 具体指令的功能码 (Command ID) |
| 4 | 2 | PAYLOAD_LEN | uint16 | 后续参数负载的长度（小端序，可能为0） |
| 6 | PAYLOAD_LEN | PAYLOAD | binary | 二进制指令参数内容（小端序对齐） |

### 6.2 常用控制指令定义 (CMD_ID)

#### 0x01：采样率配置 (Sample Rate)

- 下发 (0x80 0x01)：负载为 4 字节 (uint32)，表示目标采样率 (Hz)。

- 上报 (0x40 0x01)：负载为 4 字节 (uint32)，表示实际生效的采样率 (Hz)。上位机依靠此真实采样率进行时间轴（Timebase）与频率换算。

#### 0x02：模拟通道前端配置 (Analog Channel Config)

- 下发/上报：负载长度 6 字节。

  - Byte 0：通道索引 (0 = CH1, 1 = CH2…)

  - Byte 1：控制标志位图 (Bit 0: Enable, Bit 1: 耦合方式 0=DC/1=AC, Bit 2: 探头衰减 0=1X/1=10X)

  - Byte 2-3：v_div_mv (uint16) 当前档位每格代表的毫伏数 (如 1000 = 1V/div)

  - Byte 4-5：offset_mv (int16) 通道垂直偏移量

#### 0x03：触发配置 (Trigger Config)

- 下发/上报：负载长度 4 字节。

  - Byte 0：触发源 (0=CH1, 1=CH2, … 4=Digital)

  - Byte 1：触发边沿 (0=Rising, 1=Falling, 2=Dual)

  - Byte 2-3：level_adc (uint16) 触发电平对应的 ADC 原始值

#### 0x04：数字逻辑触发前端配置 (Digital Trigger Config)

当 0x03 触发指令中的触发源选择为 4 (Digital 逻辑分析仪通道) 时，上位机将通过此命令下发具体的数字逻辑与特定协议触发配置参数。 - 下发/上报：负载长度为变长（根据触发类型）。

##### 1. 公共首部 (Header)

- Byte 0：数字触发类型 (Digital Trigger Type)

  - 0x00: 单通道边沿触发 (Single Channel)

  - 0x01: 总线数值/序列触发 (Bus Value)

  - 0x02: 高级总线触发 (Advanced Bus - I2C/SPI/UART)

  - 0x03: 特定协议触发 (Protocol - CAN/LIN/USB)

- Byte 1：预触发使能 (Bit 0: Enable Pre-trigger)

- Byte 2：触发位置百分比 (uint8, 5 ~ 95)

##### 2. 各触发类型参数定义 (Type Specific Payloads)

###### 触发类型 0x00 (单通道边沿)

- Byte 3：通道索引 (0 ~ 31，对应 D0 ~ D31)

- Byte 4：触发边沿 (0=Rising, 1=Falling, 2=Both)

###### 触发类型 0x01 (总线数值/序列)

- Byte 3：低位通道 LSB (0 ~ 31)

- Byte 4：高位通道 MSB (0 ~ 31)

- Byte 5：配置标志位 (Bit 0: 大小端 0=Little/1=Big, Bit 1: 是否为序列匹配 0=Single Value/1=Sequence)

- Byte 6：目标值个数 (N, 序列模式下可能为 1~8)

- Byte 7 ~ 7+N*4：目标值数组 (uint32 数组，小端序)

- Byte 7+N*4 ~ 7+N*4+D*2：（仅在序列模式下存在）延时上限数组 (uint16 数组，单位为采样点数，小端序)

###### 触发类型 0x02 (高级总线 - I2C/SPI/UART)

- Byte 3：总线协议类型 (0=I2C, 1=SPI, 2=UART)

- I2C 协议特定载荷:

  - Byte 4：SCL 引脚索引 (0 ~ 31)

  - Byte 5：SDA 引脚索引 (0 ~ 31)

  - Byte 6：触发条件 (0=Start, 1=Stop, 2=Restart, 3=Nack, 4=Address, 5=Data, 6=AddrData)

  - Byte 7：地址位数 (0=7-bit, 1=10-bit)

  - Byte 8-9：设备地址 (uint16, 小端序)

  - Byte 10：读写方向 (0=Any, 1=Read, 2=Write)

  - Byte 11：数据字节索引 (0xFF 表示任意字节, 0~7 表示特定字节索引)

  - Byte 12：数据字节数 (M)

  - Byte 13 ~ 13+M：数据匹配字节数组

- SPI 协议特定载荷:

  - Byte 4：CS 引脚索引 (0 ~ 31)

  - Byte 5：SCK 引脚索引 (0 ~ 31)

  - Byte 6：MOSI 引脚索引 (0 ~ 31)

  - Byte 7：MISO 引脚索引 (0 ~ 31)

  - Byte 8：CS 极性 (0=低有效/Active Low, 1=高有效/Active High)

  - Byte 9：SCK 采样边沿 (0=上升沿/Rising, 1=下降沿/Falling)

  - Byte 10：触发条件 (0=CsActive, 1=CsInactive, 2=MosiData, 3=MisoData, 4=BothData)

  - Byte 11：MOSI 匹配长度 (K)

  - Byte 12：MISO 匹配长度 (L)

  - Byte 13 ~ 13+K：MOSI 匹配数组

  - Byte 13+K ~ 13+K+L：MISO 匹配数组

- UART 协议特定载荷:

  - Byte 4：RX 引脚索引 (0 ~ 31)

  - Byte 5：TX 引脚索引 (0 ~ 31)

  - Byte 6-9：波特率值 (uint32, 小端序)

  - Byte 10：数据位数 (5 ~ 9)

  - Byte 11：奇偶校验 (0=None, 1=Odd, 2=Even)

  - Byte 12：触发条件 (0=StartBit, 1=StopBit, 2=Data, 3=Sequence, 4=ParityError)

  - Byte 13：匹配长度 (K)

  - Byte 14 ~ 14+K：匹配数据数组

###### 触发类型 0x03 (特定协议 - CAN/LIN/USB)

- Byte 3：特定协议类型 (0=CAN, 1=LIN, 2=USB)

- CAN 协议特定载荷:

  - Byte 4：CAN 引脚索引 (0 ~ 31)

  - Byte 5-8：波特率值 (uint32, 小端序)

  - Byte 9：触发条件 (0=SOF, 1=ID, 2=Data, 3=Type, 4=EOF, 5=Error)

  - Byte 10：ID 比较操作符 (0: ‘=’, 1: ‘!=’, 2: ‘>’, 3: ‘<’)

  - Byte 11-14：帧 ID 值 (uint32, 小端序)

  - Byte 15：帧类型 (0=Data, 1=Remote, 2=Error, 3=Overload)

  - Byte 16：数据字节偏移量 (uint8)

  - Byte 17：匹配数据长度 (K)

  - Byte 18 ~ 18+K：数据匹配字节数组

- LIN 协议特定载荷:

  - Byte 4：LIN 引脚索引 (0 ~ 31)

  - Byte 5-8：波特率值 (uint32, 小端序)

  - Byte 9：触发条件 (0=Sync, 1=ID, 2=Data, 3=ChecksumError)

  - Byte 10-11：帧 ID 值 (uint16, 小端序)

  - Byte 12：匹配数据长度 (K)

  - Byte 13 ~ 13+K：匹配数据数组

- USB 协议特定载荷:

  - Byte 4：D+ 引脚索引 (0 ~ 31)

  - Byte 5：D- 引脚索引 (0 ~ 31)

  - Byte 6：传输速率 (0=LowSpeed 1.5Mbps, 1=FullSpeed 12Mbps)

  - Byte 7：触发条件 (0=SOP, 1=EOP, 2=Reset, 3=PID, 4=Token, 5=Data)

  - Byte 8：PID 匹配值 (uint8)

  - Byte 9：设备地址 (uint8)

  - Byte 10：端点索引 (uint8)

  - Byte 11：匹配数据长度 (K)

  - Byte 12 ~ 12+K：匹配数据数组

#### 0x10：获取硬件基础参数 (Get Hardware Info)

为了让上位机能完美换算电压，上位机上电时会发送无负载的查询指令。 - 上位机查询：AA 55 80 10 00 00 - 下位机响应 (0x40 0x10)：负载 3 字节。 - Byte 0：ADC_Bits (如 12、8、14)，用于确定最高有效值。 - Byte 1-2：Full_Scale_Span_mV (uint16) 在无衰减状态下，ADC 满量程对应的电压跨度。结合这一参数，上位机即可推算出 ADC 每 1 LSB 对应的真实验证电压！